Калибровка бюджетной стереосистемы
из двух USB-камер

OpenCV • шахматная доска 9×6 • размер клетки 24мм • кадр 640×480 • базис около 100 мм

Назначение

Документ предназначен для человека, который продолжит настройку уже собранной стереосистемы. Цель — получить воспроизводимую ректификацию и проверить её на нескольких расстояниях, не подбирая «на глаз» поправки для каждого эксперимента.

Ключевой принцип: малая ошибка репроекции или точное измерение расстояния в одной точке не гарантируют хорошую стерео-геометрию по всему кадру.

1. Исходная конфигурация и важные оговорки

| Компонент | Текущее состояние / что проверить |
| --- | --- |
| Камеры | Две внешние USB-веб-камеры; при текущем подключении индекс левой — 0, правой — 2 (проверять повторно). |
| Разрешение | 640×480 в калибровке и при измерениях; захват в одном и том же видеорежиме. |
| Мишень | Шахматка 9×6 внутренних углов; физическая сторона клетки указана в коде как 24 мм — перепроверить линейкой. |
| Алгоритм | OpenCV StereoBM; рабочая контрольная конфигурация: minDisparity=0, numDisparities=256, blockSize=15. |
| Геометрия | Расчётный базис в выполненных калибровках около 98–101 мм; физически оценивался около 100 мм. |

Внимание: поворот, сдвиг или изменение фокусировки хотя бы одной камеры требует повторной проверки калибровки; простое перемещение всей жёсткой конструкции или переподключение USB само по себе геометрию не меняет.

1.1. Индексы USB-камер и порядок LEFT/RIGHT

Индекс видеоустройства (0, 1, 2 и т. д.) — это не постоянный идентификатор физической камеры. После перезапуска ОС, смены USB-порта, подключения встроенной камеры или использования другого backend OpenCV номера могут измениться. На использовавшемся ноутбуке встречалась пара LEFT=0, RIGHT=2; это пример, а не универсальное правило.

Главное правило: физическая левая камера (если смотреть вперёд по направлению движения робота) должна подаваться как LEFT на всех этапах — при съёмке calibration/left, вычислении K_left/D_left, ректификации и запуске BM. Для RIGHT действует то же правило. Подмена только индексов без проверки физического соответствия может испортить результат.

Как проверить камеры перед съёмкой или измерениями:

Закрыть программы, использующие веб-камеры. Запустить py camera_index_check.py (проверка идёт по одной камере).

Посмотреть изображение с каждого индекса. На секунду закрыть рукой объектив физически левой камеры: её индекс должен отображать затемнение. Повторить для правой.

Записать установленные индексы в capture_calibration.py, stereo_rectify.py, stereo_bm_optimized.py; проверить, что во всех файлах LEFT и RIGHT относятся к тем же ФИЗИЧЕСКИМ камерам.

Установить одинаковый режим захвата (например, 640×480 и один FOURCC) и убедиться, что реальные размеры кадров совпадают с image_size в .npz.

На контрольных кадрах убедиться, что кадры не зеркалятся или не поворачиваются между калибровкой и рабочим режимом. Сделать пробную проверку rect_left/rect_right на шахматке.

LEFT_CAMERA = 0   #  уточнять при каждом подключении

RIGHT_CAMERA = 2  # не путать с физическим положением

Если изменились только присвоенные ОС номера, но камеры и крепление не двигались, новая калибровка не требуется: нужно изменить индексы в коде. Если же после переподключения повернулась одна из камер, необходимо проверять геометрию ректификации.

Важный момент: перепутанные LEFT/RIGHT способны изменить знак диспаритета и нарушить согласованность K, D, R, T с кадрами. Для текущего, правильно назначенного порядка после ректификации ожидается положительный диспаритет. Не пытаться «исправить» перепутанные камеры только изменением minDisparity: сначала восстановить правильную привязку и проверить калибровку.

Особенность ОС: на Windows некоторые скрипты используют backend по умолчанию или CAP_DSHOW, на Raspberry Pi — CAP_V4L2. Нумерация у разных backend и платформ может отличаться; проверять её в том режиме, в котором будет работать основная программа.

2. Сохранить рабочее состояние до изменений

1. Скопировать текущие файлы .npz и код BM/ректификации в отдельную папку с датой и именем версии.

2. Не перезаписывать рабочий stereo_calibration.npz при пробной калибровке; новым вариантам давать новые имена.

3. Сохранить набор исходных пар фотографий, таблицы измерений и скриншоты/PNG ректификации.

4. Записать разрешение, порядок камер, видеорежим, угол и базис крепления, освещение, настройки StereoBM.

3. Сбор фотографий шахматки

1. Убедиться, что обе камеры жёстко закреплены; освещение достаточно яркое и не вызывает сильных бликов.

2. Создать пустые папки calibration_photos/left и calibration_photos/right. Старый набор предварительно переименовать или перенести.

3. Запустить py capture_calibration.py. В процессе проверить, что сохраняются синхронные пары одинакового номера.

4. Собрать ориентировочно 30–40 стереопар: центр, края, верх, низ; несколько расстояний и существенные наклоны в двух направлениях.

5. Следить, чтобы все 54 внутренних угла были видны обеим камерам и фотографии были резкими; отклонять пары с размытием.

Важно: движение шахматки и неодновременный захват двух обычных USB-камер могут давать ложное расхождение даже при хорошей геометрии. Для контрольных кадров ставить доску на неподвижную опору.

4. Проверка файлов перед расчётом

Количество файлов слева и справа должно совпадать, а имена пар соответствовать одному моменту съёмки (например, 12.jpg ↔ 12.jpg).

Нельзя ориентироваться только на число файлов: если остался старый снимок с тем же номером, пары могут оказаться неверными.

Проверить, что оба кадра действительно 640×480, и левая/правая камеры не перепутаны.

Уточнить количество внутренних углов (9×6) и реальный размер клетки; неверный размер клетки исказит масштаб базиса и глубины.

5. Расчёт калибровки стереопары

Запустить py stereo_calibrate.py из папки проекта.

Проверить число пригодных стереопар.

Записать RMS левой камеры, правой камеры и стерео-калибровки.

Записать расчётный базис и сравнить его с измеренным.

Сохранить результат и перейти к проверке ректификации.

6. Ректификация: что и как проверять

Проверка ректификации

Убедиться, что stereo_rectify.py загружает нужный файл stereo_calibration.npz. Проверять результат без дополнительных ручных сдвигов изображений.

Использовать одинаковые параметры ректификации при проверке и работе StereoBM. В текущей конфигурации используется alpha=1.0. При этом по краям могут появляться чёрные области; сами по себе они не свидетельствуют о плохой калибровке.

Запустить py stereo_rectify.py. Установить шахматку неподвижно примерно на расстояниях 50, 100 и 200 см. На каждой дистанции нажать S, чтобы сохранить rect_left.png и rect_right.png. Сразу переименовать файлы, например в rect_left_50.png и rect_right_50.png, поскольку следующее сохранение перезапишет их.

Визуально проверить, что соответствующие углы шахматки на левом и правом изображениях находятся на одинаковой высоте. Для этого использовать горизонтальные линии, отображаемые программой.

Повторить проверку при разных положениях шахматки: в центре и ближе к краям кадра. Все 9×6 внутренних углов должны оставаться видимыми на обоих изображениях. Размер изображений должен совпадать с разрешением калибровки.

Для численной оценки использовать check_rectification.py. Скрипт сравнивает вертикальные координаты соответствующих углов и выводит количество найденных углов, среднее знаковое смещение, среднюю и максимальную абсолютную ошибку, а также RMS в пикселях. Среднее знаковое смещение показывает направление расхождения: положительное значение означает, что точки на правом изображении в среднем находятся ниже. RMS характеризует общий размер расхождений и не задаёт направление сдвига. Чем ближе вертикальные расхождения к нулю, тем лучше выравнивание. Результаты следует записать для каждой контрольной пары: проверка одного снимка не характеризует качество ректификации по всему кадру и на всех расстояниях. При заметных расхождениях проверить порядок камер, режим захвата и качество калибровки.

- Пример запуска проверки:

- py check_rectification.py rect_left_50.png rect_right_50.png --cols 9 --rows 6

- где rect_left_50.png и rect_right_50.png — сохранённые ректифицированные изображения левой и правой камер на расстоянии 50 см; --cols 9 --rows 6 — количество внутренних углов шахматной доски.

- Аналогичная проверка выполняется для остальных контрольных расстояний. Результаты необходимо сохранить для последующего сравнения.

6.1. Если знак диспаратности не совпадает с настройками StereoBM

Диспаратность рассчитывается как d = x_left − x_right, где x — горизонтальная координата одного и того же угла шахматной доски после ректификации. При x_left < x_right она отрицательная. Знак сам по себе не определяет качество калибровки; главное — согласованность порядка камер, параметров ректификации и диапазона StereoBM.

1. Сначала выполнить check_rectification.py на сохранённой паре rect_left/rect_right. Записать медианную disparity (X_left − X_right) и RMS вертикальной ошибки. Например, d ≈ −100 px означает, что при положительном диапазоне поиска StereoBM эти соответствия не попадут в допустимую область.

2. Проверить физический порядок камер: последовательно закрывать объективы и смотреть, какое окно LEFT/RIGHT темнеет. Проверить индексы и порядок изображений при съёмке, калибровке, ректификации и измерении. Не менять местами только видеопотоки при сохранении старых матриц K, D, R, T и P1/P2.

3. Если камеры перепутаны, восстановить нужный порядок во всех программах. При наличии исходных пар можно поменять назначение снимков left/right при повторном расчёте калибровки; повторно фотографировать при неподвижном креплении необязательно. Сохранить новый .npz под другим именем, затем заново проверить ректификацию и знак d.

4. Если отрицательный знак выбран осознанно и вся калибровка согласована с таким порядком, допускается настроить StereoBM на отрицательный диапазон. Пример для наблюдаемой диспаратности около −100 px:

MIN_DISPARITY = -160

NUM_DISPARITIES = 160  # кратно 16; диапазон [-160, 0)

BLOCK_SIZE = 15

5. Обязательно скорректировать фильтрацию: нельзя оставлять условие disparity > 0 или max(1, MIN_DISPARITY), если полезные значения отрицательны. Исключать невалидное значение StereoBM (обычно minDisparity − 1), значения около нуля и точки вне ожидаемого диапазона. Для глубины учитывать смещение главных точек, если оно ненулевое; простая формула Z = f·B/|d| применима только в согласованной геометрии с нулевым горизонтальным смещением главных точек.

6. После исправления повторить контрольные измерения на известных расстояниях и сравнить ошибку, Valid % и FPS. Если знак неожиданно поменялся, сначала искать ошибку порядка камер или ректификации, а не подбирать minDisparity наугад.

6.2. Временный сдвиг изображения на несколько пикселей — только для диагностики

Если углы шахматной доски после ректификации находятся на разных строках, можно временно сдвинуть одно ректифицированное изображение, чтобы оценить влияние систематического смещения по Y. Это НЕ замена корректной калибровки и не настройка для постоянных измерений расстояния.

1. Сначала сохранить исходные rect_left.png и rect_right.png без исправлений и выполнить check_rectification.py. Выписать среднюю знаковую ошибку Δy = Y_right − Y_left, а также RMS для нескольких расстояний и положений шахматки.

2. Выбрать направление: если Δy = +1,7 px, углы на правом изображении в среднем ниже, поэтому правый кадр нужно сдвинуть ВВЕРХ на 1,7 px (SHIFT_Y = −1.7). Если Δy = −1,7 px — сдвинуть ВНИЗ на 1,7 px. Положительный SHIFT_Y в OpenCV перемещает изображение вниз.

3. Во временном тестовом коде ПОСЛЕ cv2.remap(...) и ДО imshow/сохранения добавить следующий пример. Он не меняет исходный .npz и сохраняет отдельные диагностические кадры:

import numpy as np

SHIFT_X = 0.0          # по горизонтали НЕ поправлять глубину

SHIFT_Y = -1.7         # пример: DeltaY = +1.7 px

h, w = rect_right.shape[:2]

M = np.float32([[1, 0, SHIFT_X], [0, 1, SHIFT_Y]])

right_test = cv2.warpAffine(

rect_right, M, (w, h), flags=cv2.INTER_LINEAR,

borderMode=cv2.BORDER_CONSTANT, borderValue=0)

cv2.imwrite("rect_left_test.png", rect_left)

cv2.imwrite("rect_right_test.png", right_test)

4. Проверить пару «rect_left_test.png / rect_right_test.png» тем же check_rectification.py. Сравнить среднее Δy, RMS и максимум ошибки ДО и ПОСЛЕ сдвига. Учесть, что на краях после переноса появятся пустые области, которые нельзя оценивать как валидные пиксели.

5. Повторить диагностику на 50, 100 и 200 см и при разных положениях шахматки. Если одна поправка улучшает только одну дистанцию или область кадра, причина лежит в геометрии, привязке камер или параметрах калибровки. Перекалибровать систему вместо использования постоянного сдвига.

Запрещено использовать подгонку SHIFT_X для «исправления» расстояния: горизонтальное смещение напрямую меняет диспаратность и приводит к ошибочной глубине. Для рабочего StereoBM вернуть несдвинутые кадры, исправить исходную проблему и ещё раз проверить ректификацию. Пример прежнего опыта: поправка около 2,4 px улучшала Valid на 50 см, но ухудшала результат на 100–200 см.

Примечание: данные для этого пункта получились экспериментальным путём, у вас же они будут другими, и вообще, советую не использовать этот метод в целях настройки камер. С его помощью можно убедиться, что вы неправильно настроили положение камер, либо оно сбилось.

7. Что уже наблюдалось на данной системе

| Дистанция | Вертикальное расхождение, пикс | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 50 см | ~3,10 px | Шахматка крупно занимает центр и левую/правую части. |
| 100 см | ~1,30 px | Шахматка в средней области кадра. |
| 200 см | ~0,10 px | Шахматка мала, занимает более узкую область. |

В ходе экспериментальной настройки стереосистемы были зафиксированы различия вертикального эпиполярного расхождения в зависимости от расстояния до шахматной доски. Результаты приведены для ранее испытанной конфигурации и не должны рассматриваться как характеристики всех последующих вариантов калибровки.

Полученные значения показывают, что удовлетворительное совпадение соответствующих точек на одном расстоянии не гарантирует правильную ректификацию по всему полю зрения.

Поэтому качество калибровки необходимо проверять на нескольких контрольных расстояниях и при различных положениях шахматной доски в кадре.

Пробное смещение правого изображения на +2,4 px повышало Valid на 50 см до 100%, но резко ухудшало качество на 100–200 см. Поэтому постоянный ручной сдвиг не подходит как универсальное решение; его можно использовать только для диагностики и обязательно документировать.

Что делать при обнаружении большого расхождения

Если соответствующие углы находятся на разных строках изображения, необходимо последовательно проверить:

- Правильность назначения левой и правой камер и их индексов в OpenCV.

- Соответствие используемого файла .npz фактическому положению камер.

- Совпадение разрешения изображений с разрешением, для которого рассчитывалась ректификация.

- Проверить, что для ректификации каждого изображения используются параметры и карты преобразования, рассчитанные именно для соответствующей камеры.

- Отсутствие дополнительного изменения размеров, обрезки или сдвига одного из изображений.

- Качество исходной калибровки, включая распределение положений шахматной доски по кадру.

Повторная ректификация

Если обнаружена ошибка в выборе камер или применении карт преобразования, необходимо исправить её и заново выполнить ректификацию.

Если проблема связана с неточными параметрами калибровки, необходимо повторить калибровку с корректным набором стереопар.

Ручное смещение изображения по вертикали не рекомендуется использовать как окончательное решение, поскольку оно может скрыть ошибки геометрической модели и не гарантирует правильного совмещения точек по всему изображению.

Повторная проверка

После исправления следует повторно запустить check_rectification.py на сохранённых контрольных стереопарах и сравнить значения RMS вертикального расхождения до и после исправления.

Качество ректификации следует оценивать по нескольким положениям шахматной доски в кадре, а не по одной точке.

8. Типичные проблемы и первичные действия

| Симптом | Что проверить прежде всего |
| --- | --- |
| Картинка «растеклась» после remap | D, качество покрытия шахматкой краёв, alpha, неправильный режим камеры. |
| Одна дистанция точна, другая нет | ¦Δy¦ на разных областях кадра, Valid, реальную дистанцию и неподвижность объекта. |
| Valid падает на 50 см | Вертикальное совпадение углов, насыщенность текстуры, окклюзии, blur, диапазон диспаритета. |
| Расстояние занижено/завышено в разы | Порядок камер и знак disparity, формулу Z=fB/¦d¦, матрицы P1/P2, масштаб клеток. |
| Калибровка имеет малый RMS, но сильные искажения | Проверить модель k2/k3, пространственное покрытие калибровочных снимков и геометрическую ошибку. |
| На ноутбуке всё иначе, чем на Pi | Порядок L/R, видеорежим, разрешение, возможное механическое смещение конструкции. |